三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：血糖试纸采购项目

编制日期：2023年10月23日

三台县人民医院关于采购

血糖试纸的公告

因医院业务工作需要，经医院研究决定，拟采购血糖试纸，具体事项如下:

一、采购项目基本情况

1.项目名称：血糖试纸采购项目

2.采购人：三台县人民医院

3.拟采购相关要求附后（附件1）

二、供应商参加本次采购活动须具备的资格条件和资格证明文件，格式详见附件

| 资格条件要求 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1、具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业范围内有效的“统一社会信用代码营业执照”。 |
| 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①提供2021年度以来任意一个月的财务报告复印件，财务状况报告可不审计。 ②可提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函。 |
| 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书》。 |
| 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | ①提供开标日前任意一个月的纳税、社保缴纳证明材料、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函； ②如果依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，可不提供①所含资料，但必须提供相应文件证明。 |
| 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面声明和承诺书（公司成立不足三年的从成立之日起算）。 |
| 6、法律、行政法规规定的其他条件 | ①法人代表授权委托书（包含授权期限、联系电话、电子邮箱信息、法人及业务代表的身份证复印件）； ②生产厂家及上级代理授权书； ③生产厂家/上级代理商的证件，包括营业执照、开户许可证/基本存款帐户信息、医疗器械（生产/经营）企业许可证/备案凭证； ④医疗器械注册证/备案信息。 |

- 三、项目要求

- 1.产品彩页等相关资料；

2.属于四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网产品；

3.本项目不接受联合体投标。

四、供应商需准备以下资料

1.资格证明文件及承诺书（资格证明文件格式自拟，承诺书参照附件

模板）；

2.产品报价单（模板详见附件2）；

3.产品的使用说明书、标签图片、实物图片、产品的合格证明文件（第

三方检验报告、进口产品报关资料）；

注：①响应文件正本1份、副本1份，资料需编缉目录及页码，正本

和副本必须装订成册。以上文件每页均需加盖代理商鲜章(正本、副本)。

正本和副本须封装在一个文件袋中。密封袋上应注明投标人名称、项目名

称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，未加盖鲜章的资料视为

无效，报名文件封面模板详见附件。

②所有资料及复印件清晰可辩，若资料模糊不清，视为无。

- 五、报名方式及截止时间：

- 请潜在供应商致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252，报名时间：2023年10月24日至2023年10月26日08:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）。

- 六、响应文件递交地点、方式及截止时间：

- 1.响应文件逾期送达或密封和标注不符合比选邀请文件规定的响应文

- 件恕不接受；

- 2.递交地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室；

- 3.递交方式：现场递交；

- 4.截止时间：2023年11月01日15：00（北京时间）。

- 七、采购时间：2023年11月01日15：00（北京时间）。

- 八、采购地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室。

- 九、采购方式：院内议价采购，资格审查合格，完全符合功能要求，

- 满足我院临床使用，综合性价比高者入选。

- 十、结果公告：将于定标后2个工作日内在三台县人民医院官网发布。

- 三台县人民医院采购办

2023年10月23日

附件1：采购要求

1、检测方法：干化学法；符合ISO15197：2013标准。

2、血标本类型：包括但不限于新鲜毛细血管全血、静脉血；

3、血糖试纸测量重复性要求：

3.1血糖浓度<5.5mmol/L，标准差SD<0.42mmol/L；

3.2血糖浓度≥5.5mmol/L，变异系数CV<7.5%；

4、血糖试纸条准确度要求：

4.1在血糖浓度<4.2mmol/L(75mg/dL)时，与参考值偏差落在±0.28mmol/L(5mg/dL)、±0.56mmol/L(10mg/dL)、±0.83mmol/L(15mg/dL)范围内的结果分别为64.4%、87%、100%；

4.2在血糖浓度≥4.2mmol/L(75mg/dL)时，与参考值偏差落在±5%、±10%、±15%、±20%范围内的结果分别为60.3%、88.3%、94.1%、100%；

5、量测范围应满足：0.6mmol/L-35mmol/L可测；

6、红细胞压积范围：红细胞压积范围25%-50%；

7、测试环境：5℃-45℃，相对湿度≤80%

8、测试时间（秒）：≤5秒；

9、具有一键退出试纸功能；防止院感。

10、样本量（μl）：≤1μL；

11、试条效期：在正确储存条件下的试条有效期为18个月，开启后并正确储存的筒装试条有效期为3个月。

附件2：文件格式

院内议价文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二三年   月   日

报价单

致：三台县人民医院

| 序号 | 产品注册证名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 计价 单位 | 单价（元） | 注册证号 | 商品代码 | 国家医保代码（四川省医保局公示医保码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：   年   月    日

- 承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次议价项目的议价申请人，根据议价文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加议价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）完全接受和满足本项目议价文件中规定的实质性要求，如对议价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对议价文件有异议的同时又参加议价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

（七）在参加本次议价采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他议价申请人参与同一合同项下的议价采购活动的行为。

（八）议价申请人未对本次议价项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（九）在参加本次议价采购活动中，不存在和其他议价申请人在同一合同项下的议价项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（十）响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

议价申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日      期：         年     月     日

商业信誉承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术

能力的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有依法缴纳税收和社会保障资金

良好记录的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年      月       日

没有重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表人（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用